АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ВРАЧА И ФЕЛЬДШЕРА-ЛАБОРАНТА  ПРИ ПРОВЕДЕНИИ БИОХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА  ИМММУНОХИМИЧЕСКОМ АНАЛИЗАТОРЕ «ARRАY-360» System

«Beckman Coulter»

Процесс лабораторного анализа состоит из 3 этапов:

I.    Преаналитический   этап.

II.   Аналитический этап.

III.  Постаналитический этап.

I.    Преаналитический   этап.

- Вымыть руки с жидким мылом, вытереть индивидуальным поло-тенцем.

- Надеть нестерильные нитриловые перчатки.

- Включить бактерицидную установку  «ДЕЗАР-5»,через 40 мин выключить, отметить время работы в журнал « Режим работы бактерицидной установки».

- Включить центрифугу «MULTI CENTRIFUGE CM- 6M».

- Проверить температурный режим в термостате, отметить данные температуры в журнал «Температурный режим  термостата».

- Проверить температурный режим в холодильнике, отметить данные в «Журнал регистрации температурного режима холодильника №6».

- Обработать рабочий стол ветошью, смоченной в  дезрастворе  0,1%  «Хлормисепт-Р».

- Подготовить рабочее место, условно разделив рабочую поверхность стола на «чистую» и «грязную» половины;

-  на «чистой»  половине разместить  чистый штатив, сектора,  дозатор, наконечники, маркер.

- на «грязной» половине разместить емкости для отходов «класса Б».

9. Достать реактивы из холодильника. Проверить срок годности и   количество каждого реагента. Установить флаконы в круг- держатель для реагентов анализатора.

10. Проверить в канистрах наличие  Buffer, Diluent, Reaction Fluid.

11. Из кабинета №1 « Прием биологического материала» забрать штатив с полученной сывороткой  в центрифужных подписанных пробирках для исследований.

12.Поставить этот штатив в термостат на 20 минут.

13.Прогретые центрифужные пробирки с образцами сыворотки поместить в центрифугу  на 5 минут при 1500 об/мин.

14.В чистый штатив расставить  подписанные центрифужные пробирки по 5 штук в   ряд.

15.Штатив из кабинета №1 « Прием биологического материала» поместить в ёмкость « обработка штативов» с 0,1% « Хлормисепт-Р».

16. С помощью дозатора разлить  по 400-500 мкл образца сыворотки из пробирок в  большой первый ряд чашек сектора. Порядковые номера в секторе начинаются слева направо.

17. Отработанные наконечники от каждого образца сыворотки поместить в   ёмкость   « обработка наконечников» с 0,1% «Хлормисепт-Р».

18. Сектора с образцами сывороток поместить в круг анализатора.

II.   Аналитический этап.

1.Включить анализатор, системный блок, монитор, принтер.

2.Проверить дату, время на экране.

3.На экране загорится мигающая  строка  голубого цвета “ Press any key    нажать клавишу  Esc→ Software License→F1

4.Вставить в дисковод анализатора  синюю дискету «1 £ 2» → Enter→

ANDPRESS THE TNTER KEY: удалить дискету.

Вставить в дисковод анализатора  синюю дискету «2 £ 2» → Enter→

Большое зеленое окно

PLACE SYSTEM DISK 2 IN DRIWE

AND PRESS THE ENTER KEY:

удалить дискету

5. Проверить сроки действия калибровочных кривых. По истечении срока действия калибровочных кривых для каждого нового лота реагента провести калибровку. Использовать соответствующие стандарты ( л№ 1,№2, №5) в соответствии с выбранным тестом. Провести калибровку в соответствии с инструкцией.

6.В левом верхнем углу SYSTEM STOPPED

В большом зеленом окне текст  SOFT WARE LICENSE→ Esc

7. MASTER SCREEN

Press a function key

8.Провести процедуру кодировки чашек, дать задание на выполнение тестов.

9.Нажать клавишу  F 1→ Enter→ мигает зеленое поле

9.1.СUP          -  задается номер чашки →Enter→,курсором далее вниз

9.2. SAMPLE -   номер образца сыворотки Enter→

9.3. PANEL    -   номер панели (1) Enter→

9.4. CHEM   -   номер названия вида специфического белка

1.СРБ       2 .AAG   3.TRF     4.  AMG    5.  HPT   6.  AAT    7.     8.

9. CER    10. C3   11.C4

9.5. Enter→ F 1 ( сохранить) .

10. Перейти к следующему образцу; Провести все процедуры с последующими образцами в соответствии с п.9 (9.1.,9.2.,9.3.,9.4.,9.5.)

11. После кодировки чашек и установки заданий по образцам можно запустить анализатор в работу → старт → F 9.

( индикация) Homing…   ( система запущена)

12. После выполнения анализатором  исследований и остановки ,нажать

Esc→ RESULT RECALL - F3 → результаты  исследований

распечатать на принтере.

13.Выйти на основной экран  → Esc

14.Выполнить процедуру промывки системы:

→ F4 – PRIMME  → PRIMME  mode 1:→ End→ Enter→Esc

Homing…

PRIMME  F1 →    SYSTEM STOPPED

15.Выключить анализатор, системный блок, монитор, принтер.

III. Постаналитический этап:

1.Дозатор , оптику анализатора, экран монитора обработать спиртом

2. Рабочий стол и поверхность анализатора обработать 2-кратно с интервалом  в 15 мин. ветошью, смоченной  0,1% «Хлормисепт – Р».

3. Перчатки поместить в ёмкость 2,0% «Трилокс».

4. Руки вымыть 2-х кратно с мылом, обработать антисептиком.

5. Выписать результаты в « Журнал регистрации исследований специфических белков».

Заполнить все графы , например :

Графы 1,2,3,4 должны совпадать с данными в общем « Журнале регистрации биохимических исследований», который находится в кабинете № 1 « Приём биологического материала».

| № | отделение | категория оплаты | Ф.И.О. пациента | результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | кардиология | платно | Данилова Л.И. | 1,95 |

6. Вписать результаты исследований в бланки назначений.

7. После оценки результатов заведующей  лабораторией и подписи, бланки разложить в папки  выдачи для  последующего поступления в отделения .

8. Включить  бактерицидную установку «ДЕЗАР-5»,через 40 мин выключить,  отметить время работы в журнале  «Режим работы бактерицидной установки».

9.Выключить центрифугу «MULTI CENTRIFUGE CM- 6M»

10.Проверить температурный режим в термостате, отметить  данные температуры в «Журнал регистрации температурного режима  термостата».

11.Проверить температурный режим в холодильнике, отметить  данные температуры в «Журнал регистрации температурного режима холодильника №6».